SNN ECG Classifier
QRS LIF Neuron

Model S의 beat_spike를 생성하는 front-end QRS detector

# Summary

자극: event encoder가 adc_data의 sample 간 delta를 계산한다. |delta|가 T_SLOPE보다 크면 up/down slope event와 slope_valid가 생기고, |delta|가 T_EVENT보다 크면 strong_event가 발생한다.

내부 상태: QRS LIF detector는 strong_event를 받을 때 qrs_mem에 W_EVENT를 더하고, 매 sample마다 LEAK_QRS만큼 membrane을 낮춘다. 즉 ECG 변화가 QRS 근처에서 시간적으로 몰릴 때만 membrane이 threshold까지 올라간다.

발화: qrs_mem이 T_QRS 이상이면 beat_spike를 1 clock 발생시키고 membrane을 0으로 리셋한다. 이후 refractory counter가 도는 동안에는 같은 QRS complex나 T wave 잔여 진동으로 중복 발화하지 않는다.

의미: beat_spike는 R peak 근처를 대표하는 기준 spike다. pNN125, RDM, RAM, ECP, QRS MAF 같은 후단 feature는 이 spike를 beat timing 또는 QRS 관측 시작점으로 사용한다.

# 1. 입력 event 생성

event encoder는 현재 ADC sample과 이전 sample의 차이를 계산한다. |delta| > EVENT_TH이면 strong_event가 발생한다. 첫 sample은 prev_sample 저장용으로만 사용하고, 이후부터 delta 기반 event를 만든다.

| Parameter | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| EVENT_TH | 8 | sample 간 변화량 event threshold |
| QRS_W_EVENT | 8 | strong_event가 qrs_mem에 더하는 weight |
| QRS_TH | 16 | beat_spike 발생 membrane threshold |
| QRS_LEAK | 0 | 현재 Model S에서는 QRS membrane leak 없음 |
| QRS_REF | 220 ms | 한 QRS 중복 검출 방지 refractory |

# 2. QRS LIF detector 동작

refractory 상태가 아니면 strong_event가 들어올 때 qrs_mem이 QRS_W_EVENT만큼 증가한다. qrs_mem >= QRS_TH가 되면 beat_spike를 1 clock 발생시키고 qrs_mem을 0으로 리셋한다. 이후 QRS_REF 동안은 새 beat를 받지 않는다.

QRS_REF=220 ms는 하나의 QRS complex 안에서 여러 번 발화하는 것을 막기 위한 값이다. T wave 잔여 진동은 refractory가 아니라 EVENT_TH와 QRS_TH가 눌러야 하므로, refractory는 QRS 폭을 보수적으로 덮는 수준에 둔다.

# 3. RTL feature와의 연결

beat_spike는 pNN125의 RR interval 계산 시작점이다.

beat_spike는 RDM의 current RR / previous RR 비교 기회가 된다.

beat_spike는 RAM의 R peak window 유효성 판단에 쓰인다.

beat_spike는 ECP와 보조 morphology block의 beat 단위 판단 기준이다.

# 4. Model S 검증 관점

strict dataset 생성 단계에서 annotation beat count와 RTL QRS count가 크게 어긋나는 segment는 제외한다. 이 때문에 Model S testbench에서는 pred_valid가 160/160으로 모두 정상 출력된다.

QRS detector는 classifier 정확도 이전의 기반 블록이다. QRS count가 무너지면 pNN125/RDM/RAM이 동시에 틀어지므로, QRS 품질 필터는 class weight 튜닝과 분리해서 고정한다.